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1、 产品概述
本产品应用浮球式磁性液位开关原理，套杆上的浮球内配有一个适当的恒磁场，由于液位的上升或者下降，浮球内部产生的磁场，触发杆子内的干簧管产生动作。广泛用于液位 测量、液位报警和液位安全控制领域。

2、 应用场景
·液位控制、液位测量；
·家电的液位控制；
·热水器、咖啡机、饮水机、加湿机等；
·液体容器水位监测。

3、 产品特点
·无待机功率消耗，常开、常闭、单刀双掷型可选；
·用户可自定义测量范围、连接方式；
·外壳材料不锈钢；
·高性价比，高稳定性，使用寿命长。

4、 液位开关的选用规则

分析液面高度（确认本体长度） 
环绕式驱动方式（往复）


                




根据安装实际情况（确定安装方式）  
分析液位输出次数（确定动作点数） 





5、 电气参数
	可选种类
	1
	2
	3

	最大开关功率
	10W
	70W
	5W

	最大开关电压（DC）
	200V
	200V
	175V

	最大开关电压（AC）
	140V
	250V
	125V

	最大开关电流（DC）
	500mA
	1000mA
	400mA

	最大开关电流（AC）
	500mA
	1000mA
	280mA

	最小击穿电压
	250V DC
	580V DC
	200V DC

	最大负载电流
	1.0A
	2.25A
	0.5A

	最大接触阻抗
	200mΩ
	200mΩ
	200mΩ

	最小绝缘电阻
	108  MΩ
	10  MΩ8

	10  MΩ8


	工作温度范围
	-20℃~+80℃
	-20℃~+80℃
	-20℃~+80℃



6、 外形尺寸及动作示意图（单位：mm）
	型  号
	外形尺寸（材料：不锈钢）

	
	L
	d1
	H
	d2
	M
	h
	CL(线长)

	


WLS-131
	70.0
	Ф28.6
	28.0
	Ф8.0
	M10.0×1.0
	43.0
	350

	
	140.0
	Ф28.6
	28.0
	Ф8.0
	M10.0×1.0
	120.0
	350

	
	78.0
	Ф28.6
	28.0
	Ф8.0
	M10.0×1.0
	50.0
	350

	
	176.0
	Ф28.6
	28.0
	Ф8.0
	M10.0×1.0
	153.0
	350

	
	154.0
	Ф28.6
	28.0
	Ф8.0
	M16.0×2.0
	125.0
	350

	
	111.0
	Ф29.8
	28.0
	Ф8.0
	M10.0×1.0
	75.0
	350

	
	349.0
	Ф28.6
	28.0
	Ф8.0
	M16.0×2.0
	43.0
	350

	
	187.0
	Ф24.0
	22.0
	Ф8.0
	M10.0×1.0
	43.0
	350

	
	45.0
	Ф28.6
	28.0
	Ф8.0
	M10.0×1.0
	43.0
	350
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                            图一 WLS-131产品尺寸图




7、 接线方式以及出线方式
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注：以上线的颜色、型号及出线方式可根据客户具体需求而制定

8、 产品选型表
	WLS
	□
	□
	□
	□
	-
	□
	□
	□
	□
	-
	□
	□
	□
	□
	-
	□
	□
	□
	□
	-
	□
	□
	□
	□
	选型说明

	
液位开关
结构形式
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	塑胶外壳垂直安装

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	塑胶外壳水平安装

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	不锈钢外壳垂直安装

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	不锈钢外壳水平安装

	液位开关
结构尺寸代码
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	尺寸流水码

	序列号
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	01~99

	本体长度
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	数字表示，单位mm

	信号输出信息
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	见说明书附表7-1

	液位开关本体安装方式及参数
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	见说明书附表7-2

	接头、表头或电线连接方式
	X
	X
	
	
	
	
	
	见说明书附表7-3

	
浮球种类
	P
	
	
	
	PP浮球

	
	N
	
	
	
	NBR浮球

	
	S
	
	
	
	不锈钢浮球

	浮球代码
	X
	X
	
	浮球代码

	其它
	T
	热电阻




例:  WLS131-01–45–K1H1–M8P-S02
表示是塑胶外壳垂直安装的液位传感器，杆长为45mm, 输出制式为开关输出，常开型，输出组数为1组，安装螺纹为M8， 标准PVC电线输出，浮球为FBS102浮球。
[image: ]WLS1 3  1  01  - 45 -  K1  H1-  M8 P  S02



附表7-1
	信号输出信息选择表

	□
	□
	□
	□

	输出制式
	输出状态
	功率
	输出组数

	K
	1：常开
2：常闭
3：单刀双掷
	L：低功率信号及输出
H：高功率或大电流，直接带负载
M：多测试点每点功率不同
	1：单组
2～9：表示2至9组
A～W：表示10至32组



附表7-2
	液位开关本体安装方式及参数表

	安装方式
	参数

	□
	□

	C:圆柱型
	代号
	螺纹/外径
	DN
	英制
	代号
	螺纹/外径
	DN
	英制

	M:标准螺纹
	1
	
	
	1/8”
	B
	12
	50
	13/8”

	T:细牙螺纹
	2
	
	
	1/4”
	C
	14
	65
	11/2”

	S:极细牙螺纹
	3
	
	10
	3/8”
	D
	16
	80
	15/8”

	F:法兰DN
	4
	
	15
	1/2”
	E
	18
	100
	13/4”

	G:英制螺纹
	5
	
	20
	5/8”
	F
	20
	125
	17/8”

	N:NPT螺纹
	6
	6
	25
	3/4”
	G
	22
	150
	2”

	
	7
	7
	30
	7/8”
	H
	24
	200
	

	
	8
	8
	32
	1”
	I
	27
	250
	

	
	9
	
	
	11/8”
	J
	30
	300
	

	
	A
	10
	40
	11/4”
	
	
	
	



附表7-3
	接头、表头或电线连接方式

	D
	J
	M
	P

	航空接头
	JST插头
	变送器表头
	直出电线
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