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产品规格书
	[bookmark: OLE_LINK1]产品名称
	防爆温湿度变送器

	产品型号
	BTH-853CC6-GC

	版本
	V1.1

	制定人
	GW.H

	审核人
	CY
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1、 [bookmark: _GoBack]产品简介
本产品为防爆温湿度变送器，应用于环境恶劣或危险的场所，变送器外壳使用了防爆设计，可杜绝一些可能产生的安全隐患。产品输出信号是标准4-20mA信号，使用了高精度进口温湿度传感器，能够实时、稳定的监控当前环境温湿度的变化，具有精度高、低漂移、响应速度快、性能稳定等特点。
2、 适用范围
化工厂、鞭炮厂、粉尘车间、市政工程、城市地下综合管廊等场景。 
3、 电气参数
	供电
	24VAC/DC±10%

	温度信号输出
	4～20mA

	湿度信号输出
	4～20mA

	温度测量范围
	-40～50℃

	温度测量精度
	0.5℃

	湿度测量范围
	0～100%RH

	湿度测量精度
	±3%RH（25℃，60%RH）

	工作温度
	-40～80℃

	负载能力
	≤500Ω

	防爆级别
	ExiaⅡCT6


4、 [image: ][image: ]外观尺寸示意图(单位：mm，公差：±1.0mm)



5、 [image: ]接线方式




	1
	VCC
	24VAC/DC
	6
	H-V
	未使用

	2
	GND
	电源负
	7
	T-A
	温度4-20mA信号输出

	3
	A
	未使用
	8
	H-A
	湿度4-20mA信号输出

	4
	B
	未使用
	9
	NTC+
	未使用

	5
	T-V
	未使用
	10
	NTC-
	未使用


注：在接线时尽量与安全栅配合使用。

数据计算公式：
1、温度：(20-4) mA/（50-（-40））℃=0.1778mA/℃；
当测试的电流为：x mA；那么温度 = (x-11.1)/0.17778℃。
2、湿度：（100-0）%RH /(20-4) mA=6.25%RH/mA；
当测试的电流为：x mA；那么湿度 = 6.25 *（x-4）%RH。

6、 注意事项
1、 在使用产品之前，请仔细阅读本规格书；
2、 产品的外壳务必接地；
3、 用户不得自行拆卸或旋转传感器部件；
4、 开盖或拧下防爆外壳时需注意是否有阻塞感，如有阻塞感需要在外壳螺纹处添涂润滑油，否则会出现外壳无法打开的现象；
5、 严禁在危险场所带电开盖或拧下传感器部件；
6、 请用户妥善保管好说明书，以便今后随时查用；
7、 产品的使用和安装，必须严格按照国家标准和指定的工作规程；
8、 严禁在危险场所带电对压紧螺母等影响隔爆性能的零部件进行操作；
9、 产品保修期为12个月。用户在使用中应遵守使用规范，任何人为损坏或非正常使用，不在保修范围之内；
10、 维修产品或更换部件时必须选用我公司的原装部件，并在本公司授权下由专业人员进行操作；
11、 当现场粉尘较多时，产品下方的隔爆容易被杂质堵塞，影响检测的灵敏度，请务必定期清理；
12、 产品广泛应用于冶金、石化、油探油储、化学化工、船舶、电力、矿场等行业。产品采用模块化设计，具有智能化传感器检测技术，整体隔爆，采用墙壁式安装方式；
13、 产品符合国家标准 GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》标准；防爆标志为 ExdⅡCT6 Gb，它适用于含有 IIA～IIC 类，T1～T6 温度组别爆炸性气体混合物 1 区、2 区爆炸危险场所。
E-mail：info@source-sensor.com                         Tel：0755-267472741

Web：www.source-sensor.com                           Add：深圳市南山区马家龙工业区15栋3楼东 
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