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产品规格书

	产品名称
	二合一空气质量检测模块

	产品型号
	MAQ0204-U

	版本
	V1.0

	制定人
	YG.Z

	审核人
	CY
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一、产品描述
     MAQ0204-U二合一空气质量检测模块是一款高性价比的数字输出传感器模块，采用UART输出模式，集TVOC、激光粉尘PM2.5传感器于一体。可对所处环境进行实时全面检测，具有良好的稳定性，非常方便客户使用。
二、应用领域
·酒店房间空气质量监控
·新风换气系统
·空气净化器，空调
·空气质量监测设备
·厨卫换气控制系统
·智能家居设备
三、产品特点
·同时输出TVOC、PM2.5两组数据
·灵敏度高，数据稳定
·UART信号输出
·每隔1秒自动通过UART信号输两组传感器监测数据
四、范围精度
	类    别
	测 量 分 辨 率
	测 量 范 围
	    检测方法

	TVOC
	1ug/m³
	0ug/m³～2000ug/m³
	MEMS半导体

	PM2.5
	1ug/m³
	0ug/m³～1000ug/m³
	  光学散射方式



[bookmark: _GoBack]特别注意：TVOC输出的值只是参考值 只能定性测量。
5、 技术参数
	物理接口
	PH 2.0端子座 

	输出信号
	UART 

	工作电压
	5.0±0.2VDC 

	平均工作电流
	≤80mA 

	预热时间
	2分钟（TVOC需要预热稳定，其它参数上电即显示) 

	工作温度
	0℃～50℃ 

	工作湿度
	≤95％RH 

	外形尺寸
	43.08*56.37*19mm（L×W×H） 

	使用寿命
	5年
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UART                              连接示意图
	接口
	名称
	功能

	1
	5V
	接电源 5VDC

	2
	GND
	电源地

	3
	RX
	可悬空

	4
	TX
	UART 数据输出脚
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串口数据流格式，波特率：9600bps；数据位：8位 ；校验位：无；停止位：无。

UART 通信协议(主动上传，1秒1次)

	字 节
	名称
	说明

	B0
	帧头1
	3C

	B1
	帧头2
	02

	B2
	数据
	XX

	B3
	数据
	XX

	B4
	数据
	TVOC高位

	B5
	数据
	TVOC低位

	B6
	数据
	PM2.5高位

	B7
	数据
	PM2.5低位

	B8
	校验和
	B0+B1+B2+ B3+B4+B5+ B6+B7




















七、外观尺寸图 【43.08*56.37*19（L×W×H）  单位：mm】
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八、注意事项
·初次上电使用需预热2分钟以上
·请勿将该模块长时间置于高浓度有机气体及腐蚀性气体中
·请勿将模块安装在强对流气体环境下使用
·避免地面沙尘，飘絮物等大尘埃颗粒甚至絮状物污染导致风扇缠绕阻转，建议使用设备采取适当的预过滤处理
·用户切勿拆解传感器，包括金属屏蔽壳，以防出现不可逆破坏
·本传感器适用于普通室内环境
·传感器在不同情况下长时间储存，传感器会发生可逆性漂移，使用前需要对传感器进行预热。预热时间建议储存时间三个月以下时，预热12h以上；储存时间三个月至六个月时，预热24h以上；储存时间六个月以上时，预热72h以上；





E-mail：info@source-sensor.com                                  Tel：0755-267472742

Web：www.source-sensor.com                                    Add：深圳市南山区马家龙工业区15栋3楼东 
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