产品规格书

| 产品名称 | 二合一空气质量检测模块 |
| --- | --- |
| 产品型号 | MAQ0204-U |
| 版本 | V1.0 |
| 制定人 | YG.Z |
| 审核人 | CY |

修改记录表：

| 版本 | 更改内容 | 更改人 | 更改日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 新建 | YG.Z | 2025-5-19 |

一、产品描述

MAQ0204-U二合一空气质量检测模块是一款高性价比的数字输出传感器模块，采用UART输出模式，集TVOC、激光粉尘PM2.5传感器于一体。可对所处环境进行实时全面检测，具有良好的稳定性，非常方便客户使用。

二、应用领域

·酒店房间空气质量监控

·新风换气系统

·空气净化器，空调

·空气质量监测设备

·厨卫换气控制系统

·智能家居设备

三、产品特点

·同时输出TVOC、PM2.5两组数据

·灵敏度高，数据稳定

·UART信号输出

·每隔1秒自动通过UART信号输两组传感器监测数据

四、范围精度

| 类 别 | 测 量 分 辨 率 | 测 量 范 围 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| TVOC | 1ug/m³ | 0ug/m³～2000ug/m³ | MEMS半导体 |
| PM2.5 | 1ug/m³ | 0ug/m³～1000ug/m³ | 光学散射方式 |

特别注意：TVOC输出的值只是参考值 只能定性测量。

- 技术参数

| 物理接口 | PH 2.0端子座 |
| --- | --- |
| 输出信号 | UART |
| 工作电压 | 5.0±0.2VDC |
| 平均工作电流 | ≤80mA |
| 预热时间 | 2分钟（TVOC需要预热稳定，其它参数上电即显示) |
| 工作温度 | 0℃～50℃ |
| 工作湿度 | ≤95％RH |
| 外形尺寸 | 43.08*56.37*19mm（L×W×H） |
| 使用寿命 | 5年 |

- 六、接口定义

UART                              连接示意图

| 接口 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5V | 接电源 5VDC |
| 2 | GND | 电源地 |
| 3 | RX | 可悬空 |
| 4 | TX | UART 数据输出脚 |

串口数据流格式，波特率：9600bps；数据位：8位 ；校验位：无；停止位：无。

UART 通信协议(主动上传，1秒1次)

| 字 节 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| B0 | 帧头1 | 3C |
| B1 | 帧头2 | 02 |
| B2 | 数据 | XX |
| B3 | 数据 | XX |
| B4 | 数据 | TVOC高位 |
| B5 | 数据 | TVOC低位 |
| B6 | 数据 | PM2.5高位 |
| B7 | 数据 | PM2.5低位 |
| B8 | 校验和 | B0+B1+B2+ B3+B4+B5+ B6+B7 |

七、外观尺寸图 【43.08*56.37*19（L×W×H）  单位：mm】

八、注意事项

·初次上电使用需预热2分钟以上

·请勿将该模块长时间置于高浓度有机气体及腐蚀性气体中

·请勿将模块安装在强对流气体环境下使用

·避免地面沙尘，飘絮物等大尘埃颗粒甚至絮状物污染导致风扇缠绕阻转，建议使用设备采取适当的预过滤处理

·用户切勿拆解传感器，包括金属屏蔽壳，以防出现不可逆破坏

·本传感器适用于普通室内环境

·传感器在不同情况下长时间储存，传感器会发生可逆性漂移，使用前需要对传感器进行预热。预热时间建议储存时间三个月以下时，预热12h以上；储存时间三个月至六个月时，预热24h以上；储存时间六个月以上时，预热72h以上；